Ροόμετρο επιτοίχιο παροχής οξυγόνου πλήρες διπλό με δυνατότητα παροχής 0-15lt/min με υγραντήρα φυσαλίδων με σπείρωμα 9/16 πολλαπλών xρήσεων για επιτοίχια λήψη Afnor

Τεχνικές Προδιαγραφές

1) Θα είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και θα συνδέεται σε επιτοίχια λήψη με ειδικό ταχυσύνδεσμο Οξυγόνου Γαλλικού τύπου AFNOR.

2) Θα διαθέτει μεταλλικό φίλτρο στην είσοδο του αερίου οξυγόνου.

3) Τα κομβία ρύθμισης της παροχής οξυγόνου καθώς και ο ταχυσύνδεσμος εισόδου θα είναι λευκού χρώματος, όπως προβλέπεται (υποχρεωτικά) από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

4) Το σώμα  του  ροόμετρου θα είναι κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο στο σύνολο του. Εναλλακτικά, το ροόμετρο μπορεί ναέχει σώμα από αλουμίνιο και βύσμα σύνδεσης από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο.

5) Θα είναι διπλό, αποτελούμενο από δυο διατάξειςπαροχής οξυγόνου τροφοδοτούμενες από την ίδια επιτοίχια λήψη μέσω του βύσματος σύνδεσης με τον ταχυσύνδεσμοAFNOR.Κάθε μια από τις διατάξεις θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Δυνατότητα  συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 lt/min με  περιστροφικό  διακόπτη  ΟΝ-OFF .

- Η μέτρηση της ροής  γίνεται  με στήλη - μπίλια («γυαλάκι») από διάφανο άθραυστο πολυκαρμπονικό υλικό,  με  ευδιάκριτες  ανεξίτηλες  διαγραμμίσεις στο εσωτερικό της, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια στην μέτρηση  της ροής.

- H βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου είναι σε lt/min. Ξεκινάει από 0,5 lt/min,αυξανόμενη ανά 0,5 lt/min μέχρι τα 5 lt/min, και συνεχίζειαυξανόμενη ανά 1 lt/min έως και τα 15 lt/min.

- Η ακρίβεια μέτρησης (απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής) θα είναι ±0,5 lit/min ή μικρότερη έως και τα 15 lit/min.

- H πίεση λειτουργίας του ροόμετρου θα είναι 4 – 5bar.

- Πάνω στο σώμα του ροόμετρουθα υπάρχουν εγχάρακταή με ανεξίτηλη βαφή(όχι με αυτοκόλλητη σήμανση) τα παρακάτω στοιχεία:

- Ο συμβολισμός (Ο2), ή και η λέξη OXYGEN ή ΟΞΥΓΟΝΟ.

- Η επωνυμία ή και το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.

- Στοιχεία ιχνηλασιμότητας, όπως τύπος (μοντέλο) της συσκευής,  αριθμός παρτίδας,  χρονολογία κατασκευής.

- Μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) ήαριθμόςπαρτίδας (lot number).

- Η πίεση για την οποία είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί και έχει βαθμονομηθεί το ροόμετρο.

- Η σήμανση CE καθώς και ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που τη χορήγησε.

- Θα διαθέτει μια κοχλιωτήέξοδο με  σπείρωμα 9/16UNF για  την  σύνδεση υγραντήρα και μια ή δυο επιπλέον εξόδους με ακροφύσια διαμέτρου 5,5-6,5mm  για  την σύνδεση μάσκας νεφελοποίησης, ρινικού καθετήρα κλπ. Θα υπάρχει δυνατότητα  επιλογής  λειτουργίας ενός εκ των ανωτέρω με αντίστοιχο διακόπτη.

- Θα διαθέτει υγραντήρα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Υγραντήρας τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων, με δυνατότητα αποστείρωσης με κλιβανισμό ή με χημικά μέσα

- Ο υγραντήρας θα είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό πλαστικό υλικό, θα συνδέεται στο ροόμετρο χωρίς τη χρήση εργαλείων μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα 9/16UNF, εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά την σύσφιξη, και θα αποσπάται εύκολα με το χέρι.

- Το δοχείο νερού θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό διάφανο πλαστικό υλικό και θα έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης νερού.

- Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου σε νερό θα είναι τουλάχιστον 200ml, η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή εισόδου θα είναι άνω των 15 lt/min και η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι άνω των 4 bar.

- Η έξοδος του υγραντήρα θα είναι κωνικής διατομής,με απόληξη διαμέτρου 6 – 6,5mm.

- Θα φέρει ανεξίτηλη σήμανση CE και θα διαθέτει πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού περί εναρμόνισης του είδους ως ιατροτεχνολογικό προïόν, σύμφωνα με την Ευρωπαïκή οδηγία 93/42/ΕΕC.

Γενικοί όροι

- Στην προσφορά θα αναγράφονται οι ακριβείς τύποι (οίκος κατασκευής – μοντέλο) των προσφερόμενων ειδών.

- Προς απόδειξη της συμμόρφωσης των προσφερόμενων ειδών με τις προδιαγραφές, θα κατατεθούν οπωσδήποτε με την προσφορά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων από τα οποία προκύπτουν τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και φωτογραφίες.

- Να δηλωθεί με την προσφορά ότι για τα προσφερόμενα προϊόντα διατίθενταιοι ακόλουθες πιστοποιήσεις:

Α) Πιστοποιήσεις κατασκευαστή:

- Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος με τα αναγραφόμενα στην οδηγία 93/42/ΕΕC (declaration of conformity) και πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος του κατασκευαστή να επιτρέπει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό επί του παρόντος.

- Πιστοποιητικό κατά ISO 13485:2016 του κατασκευαστή από κοινοποιημένο οργανισμό ότι τηρεί τις προϋποθέσεις του σχετικού προτύπου για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Β) Πιστοποιήσεις προμηθευτή:

- ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης εμπορία ή/και τεχνική υποστήριξη / συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

- ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ.  1348 για εμπορία και διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

- ISO 13485:2016 με πεδίο πιστοποίησης εισαγωγή – εμπορία ή/και τεχνική υποστήριξη / συντήρηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

- Για τα προσφερόμενα είδη θα δίνεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δυο (2) ετών και επάρκεια ανταλλακτικών για επισκευή για δέκα (10) τουλάχιστον έτη (να δηλωθούν με την προσφορά).